数字温湿度计校对指导手册

A/0

物资管理部物资调配室

二 0 二五年七月

目录

1 范围	- 3 -

2 规范性引用文件	- 3 -

3 术语和定义	- 3 -

4 温湿度计编号	- 3 -

5 温湿度计校对周期	- 4 -

6 校对项目及要求	- 4 -

7 校对流程	- 4 -

8 校对记录及结果的处理	- 5 -

9 附录	- 5 -

物资调配室数字温湿度计校对指导手册

# 范围

本指导手册适用于物资调配室在用的数字温湿度计，规范了物资调配室每年的数字温湿度计内部校对流程，明确了具体的校对要求。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《数字式温湿度计校对规范》

# 术语和定义

  - 数字温湿度计

- 数字温湿度计是利用感温、湿敏元件随温度、湿度变化从而产生不同电参数这一特性制作而成的温湿度测量仪器。本文中的数字温湿度计（以下简称温湿度计）主要指应用于仓库室内环境温湿度测量。

  - 示值误差

测量仪器示值与对应输入量（选取的校对标准值）的参考量值之差。

# 温湿度计编号

  - 各库区的温湿度计按照物资总库、杂品库的顺序进行编号（如物资总库最大编号为7，杂品库起始编号则为8），物资总库从空调库房1开始对库区内所有温湿度计依次编号，杂品库从D01房间顺延物资总库序号进行编号。

  - 各库区温湿度计序号标签原则上粘贴在温湿度计背部，同时应避免粘贴在操作按钮、铭牌、电池安装处。标签样式为“总数量+序号”，如各库区合计有50个温湿度计，第一个编号为50-01。

  - 温湿度计出现损坏或者校对不合格，需要维修更换时，换新后的温湿度计延用原编号。

# 温湿度计校对周期

  - 应在每年的12月份开展数字温湿度计校对工作。

  - 所有温湿度计应集中在一天同时进行校对，当天校对完成后将校对合格的温湿度计放回至原库区。

# 校对项目及要求

| 序号 | 项目 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 符合要求 |  |
| 2 | 温度示值误差 | ±3°C |  |
| 3 | 湿度示值误差 | ±5％RH |  |

# 校对流程

  - 外观检查

使用目视的方法观测，检查温湿计外观应完好，表面无影响读数的缺陷，显示清晰正常，能正常通电。

  - 温湿度校对

      - 将所要校对的温湿度计集中放置在同一房间同一区域，等待1小时后记录所有温湿度计的示值。

      - 选取温度示值较为集中的温湿度计，作为校对标准值（取整数）。如温度示值为6.5、7.5、7.3、4.3，该批次温度示值计较为集中的为7.5、7.3，校对标准值为7。

| 编号 | 温度示值 | 校对标准值 | 温度误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 6.5 | 7 | 0.5 |
| 02 | 7.5 |  | 0.5 |
| 03 | 7.3 |  | 0.3 |
| 04 | 4.3 |  | 2.7 |

      - 选取湿度示值较为集中的温湿度计，作为湿度校对标准值（取整数）。如温湿度计示值为48.9%、49.6%、47%，该批次湿度示值计较为集中的为48.9%、49.6%，校对标准值为49%。

| 编号 | 湿度示值 | 校对标准值 | 湿度误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 48.9% | 49% | 0.1% |
| 02 | 49.6% |  | 0.7% |
| 03 | 47% |  | 2% |

# 校对记录及结果的处理

  - 校对的同时应填写《温湿度校对记录表》，校对温湿度计外观符合要求，与平均值相比温度误差≤3°C、湿度误差≤5%RH，视为校对合格，温度或湿度任一误差大于规定值，视为不合格。校对完成后应在温湿度计背部粘贴校对标识，校对不合格的则应按照公司相关要求进行维修或者更换。校对结果标签可参考下图。

  - 各班组完成温湿度计校对后，应做好《温湿度校对记录表》的保存工作，相关记录表保存年限为3年，由班组自行归档留存。

# 附录

附录A

《温湿度校对记录表》

校对人：                  校对日期：

| 编号 | 温度示值 | 校对标准值 | 温度误差 | 湿度示值 | 校对标准值 | 湿度误差 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |